**校准证书**

Calibration Certificate

证书编号：M05-20190903

Certificate No.

山东科伦药业有限公司

委托单位名称：

Name of customer

地 址：/

Address

计量器具名称：手持激光测距仪

Name of Instrument

制 造 者：东莞市森威电子有限公司

Manufacturer

H-D710

型号/规格： 编 号：18D117970

Type/Specification No.

校准依据：

Reference

Documents

for the calibration

JJG 966-2010《手持式激光测距仪》国家计量检定规程



发证单位（专用章）：

Issued by (stamp)

核 验：

校 准：

Calibrated by Checked by

职 务：

批 准： 主任

Approved by Business

2019

10

10

校准日期： 年 月 日

Date of Calibration Year Month Day

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准所使用的计量标准装置  Main standards of measurement used in the calibration | | | | |
| 名 称  Name | 测量范围  Measuring range | 不确定度/准确度  Uncertainty / Accuracy | 证书号  Certificate No. | 证书有效期至  Valid until |
| 光电测距仪、全站仪检定装置 | (24～1104)m | 全长相对误差≤1x10-6 | [2020]国量标鲁证字第xxx号 | 2026-02-18 |
|  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的计量标准装置均溯源至国家计量基准  Standards of measurement used in the calibration are traced to National Measurement Standard. | | | | |
| 校准的环境条件及地点：  Environmental conditions and location for the calibration | | | | |
| 温 度： ℃  1.4  Temperature | | 湿 度： / %RH  Humidity | | |
| 其 它：/  Others | | 地 点：历山东路9号  Location | | |
| 敬告：  1、被校准仪器修理后，应立即进行校准。  2、在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。  3、根据校准文件或顾客要求，通常情况下复校时间间隔为 一 年。 | | | | |

证书编号：M05-20190903

Certificate No.

**校 准 结 果**

Calibration Results

1. 外观质量与功能：符合要求
2. 测量重复性：0.7 mm
3. 示值误差：2.1 mm

以下空白